# Г. Мейер

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ

Описываемый осциллограф позволяет одновременно наблюдать за двумя сигналами.

Два его входа каналов вертикального отклонения (А и Б) неравноценны. Полоса пропускания канала А от постоянного тока до частоты 1 МГц. Чувствительность 20 мВ/см. Максимальная амплитуда исследуемого сигнала 600 В, уровень постоянной составляющей может достигать 600 В. Аттенюатор позволяет ослаблять сигнал до — 70 дБ ступенями через 10 дБ. Канал А имеет как открытый, так и закрытый вход.

Полоса пропускания канала Б 2 Гц — 200 кГц. Чувствительность одного входа канала Б 5 мВ/см, другого — 70 мВ/см. Максимальная амплитуда исследуемого сигнала, подаваемого на первый из этих входов, 3 В, уровень постоянной составляющей может достигать 30 В, на второй из входов — 40 В, а уровень постоянной составляющей может достигать 150 В. Аттенюатор канала Б позволяет плавно изменять уровень сигнала.

Генератор развертки работает в автоколебательном режиме. Диапазон частот развертки от 0,25 Гц до 40 кГц разбит на восемь поддиапазонов. Предусмотрена также возможность подключения внешнего генератора развертки.

Имеется два канала развертки. Чувствительность одного из них 40 мВ/см. Максимальная амплитуда подаваемого сигнала 2 В, уровень постоянной составляющей может достигать 30 В. Чувствительность второго канала развертки 330 мВ/см. Амплитуда подаваемого сигнала должна быть не более 20 В, а уровень постоянной составляющей до 30 В.

На вход усилителя горизонтального отклонения может быть подан и внешний сигнал частотой 50 Гц.

Генератор развертки может быть синхронизирован сигналами, подаваемыми в канал А или канал Б от сети, сигналами, вырабатываемыми калибратором или от внешнего источника.

Минимальная чувствительность канала внешней синхронизации 5 мВ. На один из входов канала может быть подан сигнал амплитудой до 10 В, на второй — до 50 В. В первом случае уровень постоянной составляющей может доходить до 30 В, во втором — до 150 В. В осциллографе применена электроннолучевая трубка ЛО-247.

Габариты осциллографа 295Х 125x220 мм.

Структурная схема осциллографа приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема осциллографа

Он состоит из аттенюатора 1, катодного 2 и э.мит-терных 4, 14 повторителей, входных усилителей 3 и 5, диодного коммутатора 6, триггера 9, усилителя вертикального отклонения 7, синхронизатора 10, генератора развертки 11, узла 12 гашения обратного лода луча, усилителя горизонтального отклонения 13 и калибратора 8.

На рис. 2. приведена принципиальная схема канала вертикального отклонения луча.

Сигнал со входа канала Л через аттенюатор (резисторы R1 — R8, конденсаторы С2 — С15) подается на катодный повторитель (на лампе Л1). Это позволило получить высокое входное сопротивление канала (1 МОм). Предварительный усилитель собран на транзисторах 77 и Т2 по схеме дифференциального усилителя. Балансируют его переменным резистором R28.

Рис. 2. Принципиальная схема канала вертикального отклонения луча

Со входа канала Б сигнал через эмиттерный повторитель на транзисторе ТЗ подается на дифференциальный усилитель (транзисторы Т4, Т5). Балансируют последний переменным резистором R47.

Рис. 3. Принципиальная схема диодного коммутатора

С выходов дифференциальных усилителей обоих каналов сигнал поступает на диодный коммутатор, а с него на усилитель вертикального отклонения луча на лампах Л2 и ЛЗ. Усилитель охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью (с выхода лампы Л2 на вход транзистора Т2). Резистором R31 при налаживании выбирают глубину отрицательной обратной связи.

К анодам ламп Л2 и ЛЗ подключены отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки.

На рис. 3 изображена принципиальная схема диодного коммутатора. Он собран на диодах Д1 — Д24. Триггер, управляющий работой коммутатора, выполнен на транзисторах T1, Т2. Переключателем В1 его можно перевести в одно из двух устойчивых положений. При этом на вход усилителя вертикального отклонения луча будет подан сигнал либо с выхода канала А, либо Б. В среднем положение переключателя на вход усилителя сигналы будут подаваться попеременно из канала А и Б. Триггером управляет сигнал, поступающий с узла гашения обратного хода луча.

#### Рис. 4. Принципиальная схема канала горизонтального отклонения луча

На транзисторах ТЗ — Т6 собраны электронные ключи. Принципиальная схема канала горизонтального отклонения луча приведена на рис. 4.

Генератор развертки собран на транзисторах T1, ТЗ, Т4. Времязадающий конденсатор (С5 — СП) заряжается через транзистор ТЗ, а разряжается через Т4. Частота развертки грубо выбирается переключателем В2, плавно-переменным резистором R13. Подстроечным резистором R6 в процессе налаживания осциллографа добиваются линейности развертки. Стабилитрон Д1 играет роль переходного конденсатора.

Транзистор Т2 формирует импульс гашения обратного хода луча и запуска триггера управления диодным коммутатором. На транзисторе Т5, включенном по схеме эмиттерного повторителя, выполнен буферный каскад. Выходной усилитель горизонтального отклонения луча собран по схеме парафазного усилителя на транзисторах Т6, Т7.

При использовании внешнего генератора развертки сигнал на выходной усилитель подается через эмиттернын повторитель на транзисторе Т12.

Синхронизатор собран на транзисторах T8 — Т11. С нагрузки транзистора Т11 сигнал синхронизации подается на транзистор 77, управляющий работой генератора развертки.

На рис. 5 приведена принципиальная схема калибратора амплитуды — генератора прямоугольных импульсов. Он собран на транзисторах Т4, Т5. Частоту импульсов выбирают переключателем В2. На транзисторе ТЗ выполнен формирователь импульсов. Напряжение питания калибратора амплитуды стабилизировано.

На рис. 6 приведена принципиальная схема блока питания и схема включения электронно-лучевой трубки.

Трансформатор блока питания выполнен на маг-нитопроводе ШЛ0.35 16X32. Обмотка I содержит 1320 витков провода ПЭВ-1 0,31, обмотка II — 40 витков провода ПЭЛ 0,12, обмотка III — 102+102 витка провода ПЭЛ 0,35, обмотка IV — 26 витков провода ПЭЛ 0,72, обмотка V — 1200+1200 витков провода ПЭВ-1 0,16, обмотка VI — 600 витков провода ПЭВ-1 0,16.

Рис. 5. Принципиальная схема калибратора амплитуды

Рис. 6. Принципиальная схема блока шпация и схема включения электронно-лучевой трубки

Дроссель Др1 намотан на сердечнике Ш12Х18 с зазором 2 мм проводом ПЭЛ 0,2. Число витков 3000.

Осциллограф собран в металлическом корпусе. Расположение органов управления показано на рис. 7. Достаточно полное представление о расположении деталей внутри прибора дают рис. 8 — 13.

#### Рис. 7. Расположение органов управления на передней панели осциллографа

Рис. 8. Внутренний вид осциллографа

Рис. 9. Вид на монтаж снизу				Рис. 10. Вид на монтаж сверху

Рис. 11. Вид на монтаж сзади			Рис. 12. Вид на монтаж с левой стороны

Рис. 13. Вид на монтаж с правой стороны

Налаживание осциллографа производится по общепринятым методикам.

24.2.2 Л 87

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Гороховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио- и телевизионной измерительной аппаратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих достаточный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехнических устройств.

30406 — 022

Л------------85—80 2402020000 24.2.2

072(02) — 81

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

© Издательство ДОСААФ СССР, 1981 г.

OCR Pirat